## Slide 1: Blodtryksmåler
3. Semesterprojekt
Gruppe 1 Peter Johansen

## Slide 2: Agenda
Problemstilling
Demo
Metode
Organisation
Blodtryksmåler
Resultater
Perspektivering

## Slide 3: Problemstilling
Monitoreringssystem af blodtryk
Krav
  Kontinuerlig udskrivning af blodtryk
  Nulpunktsjustering
  Kalibrering
  Lagre data i database
Vores vinkel
  Forskning

## Slide 4: DEMO

## Slide 5: Metode
Benyttede kurser
ASE-model
  Primær
  Struktur
V-model
  Model til test
Vandfaldsmodel
  Hardware
Sprint

## Slide 6: Organisation
Ugentligt møde
Møder efter behov
  iCloud kalender
Ansvarsområder
  Opdeling
  Forbedring

## Slide 7: Blodtryksmåler

## Slide 8: Hardware Forstærker
Krav
  5 volt
Udgangspunkt i et maksimalt tryk på 300 mmHg  7,5 mV
Ikke-inverterende operationsforstærker, INA114
  Gain
  Gain-modstand, RG

## Slide 9: Hardware Filter
Sallen Key lavpasfilter med unity gain
Krav
  Cutofffrekvens ved 50 Hz
Bestemmelse af kondensatorværdi
Bestemmelse af modstandsværdierne

## Slide 10: Hardware unittest af forstærker
Inputsspænding på 7 mV
Outputspænding på 4,7 V

## Slide 11: Hardware unittest af filter
Inputsspænding på 5 V
Variere mellem 1 Hz, 50 Hz og 500 Hz
1 Hz  outputsspænding = 5 V
50 Hz  outputsspænding = 3,5 V
500 Hz  outputsspænding = 0,05 V

## Slide 12: Hardware Integrationstest
Inputsspænding 7 mV
Variere mellem 1 Hz, 50 Hz og 500 Hz
Teori
1 Hz  outputsspænding = 5 V
50 Hz  outputsspænding = 3,5 V
500 Hz  outputsspænding = 0,05 V
Praksis
4,83 V
3,39 V
0,056 V

## Slide 13: Software
Struktur
  Tre-lags model
  Observer-pattern
DAQ-klasse
  Black-box

## Slide 14: Software record()
  Start optagelse
    Første sampletidspunkt sættes
  Stop optagelse
    Anden sampletidspunkt sættes
  Visning af optagelsesudsnit
    Sampleværdier sendes videre til Gem-vindue

## Slide 15: Resultater
In vitro hjertemodel
In vitro hjertemodel video
In vivo gris
In vivo gris video
Høj reproducerbarhed
Notes: In vitro fejl:

## Slide 16: Perspektivering
Angivelse af pulsslag med biplyd
Alarmfunktion
Iltsaturation og EKG
Record af lyd
Slutbruger
Test
Google glasses 